项目编号：GY-072SBK-2024-02

# 广元市第一人民医院

# 心电图机等一批医疗设备采购项目

# 竞争性谈判文件

采 购 人：广元市第一人民医院

2024年3月

- 谈判邀请

广元市第一人民医院拟对心电图机等一批医疗设备采购项目进行竞争性谈判，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

一、项目编号：GY-072SBK-2024-02

二、项目名称：广元市第一人民医院心电图机等一批医疗设备采购项目

三、资金来源：自筹资金，已落实。

四、项目清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 （万元） | 合计金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图机 | 台 | 1 | 2.5 | 9.18 |
| 2 | 监护仪 | 台 | 1 | 2.5 |  |
| 3 | 床单元消毒机 | 台 | 1 | 2 |  |
| 4 | 输液车 | 台 | 1 | 0.5 |  |
| 5 | 晨间护理车 | 个 | 1 | 0.2 |  |
| 6 | 电动吸痰器 | 台 | 1 | 0.3 |  |
| 7 | 空气消毒机 | 台 | 1 | 0.48 |  |
| 8 | 陪伴椅 | 张 | 10 | 0.07 |  |

备注：

1.投标供应商须对项目清单内所有产品进行报价且产品报价不得超过单价最高限价，否则报价无效；

2.所报价格应包括货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金及质保期内质保服务等不可预见措施所有费用。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）采购项目要求的特殊资格性条件

1.若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械监督管理条例》等国家相关法律法规要求：

1.1提供《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。

1.2提供生产企业的《医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证。（适用于产品制造商投标）

1.3提供医疗器械经营证明（经营第一类医疗不提供任何证明，经营第二类医疗器械提供备案证明或经营许可证明，经营第三类医疗器械提供经营许可证明）。（适用于经销商及进口产品代理商投标）

1.4非投标产品制造厂家投标进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权书原件，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书原件（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。（适用于进口产品非产品制造商投标）

2.属消毒产品的，需符合《消毒产品管理办法》等有关规定，并提供《消毒产品卫生安全评价报告》。

3.本项目不接受联合体投标。

六、谈判文件发售（报名）时间、地点

本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

七、响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2024年 3 月 19 日下午15:00（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室。

九、本谈判邀请在广元市第一人民医院官网(http://www.gy072.com/)上以公告形式发布。

十、联系方式

采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路490号

联 系 人：李老师

联系电话：0839-3306193

监督电话：0839-3314132（院纪委）

邮    编：628017

第二章 采购项目技术、服务和其他要求

- 技术参数要求

（一）心电图机

1、用于床旁移动心电的采集。

2、具有12导采集和同步分析心电功能。

3、硬件组成部分：心电放大器、心电导联线、蓝牙背夹、吸球夹子。提供医疗器械注册证。

4、 显示屏≥10英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持多点触控操作。

5、主机与心电放大器为分体式，可通过蓝牙背夹传输数据，放大器器重量<70g。

6、 内置可充电锂离子电池，电池容量≥5000mAh，充满电后可连续工作10小时以上。

7、支持WIFI网络。

8、 支持大于20000份以上的病例数据存储，可设置自动清理时限。

9、具备≥120分钟心电图记录功能，用于发现偶发的心律失常，或对持续性心律失常、心肌缺血等情况进行监测。

10、具备心拍放大分析功能：支持任意心搏单击放大分析，可对每个P、Q、T测量点进行手动微调，使测量结果更加精准；每个单击放大QRS波群测量参数≥30种。

11、具备心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机

12、具备VCG（空间向量心电图）、TVCG（时间向量心电图）功能、心室晚电位功能、心率变异分析功能技术。

13、操作系统：Android系统。

14、登陆权限管理：可与医院MEMRS-ECG型心电信息管理系统无缝集成，同步操作人员管理信息，实现操作人员登陆密码管理。

15、可与医院MEMRS-ECG型心电信息管理系统无缝集成，采集的心电图原始数据能直接传输到心电图室现有的心电诊断分析软件中分析诊断，并承担涉及的接口费用。

16、配置要求：平板床旁心电图机主机1台、心电放大器1个、蓝牙背夹1个、十二导心电联线1条、成人肢体电极4个、成人胸前电极6个、台车1台。

（二）监护仪

1、一体化式便携式监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。

2、彩色液晶触摸屏≥10英寸，分辨率≥1280*800，通道波形≥8（提供说明书或检验报告证明。）

3、显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围（提供彩页证明材料）。

4、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，适用于成人、小儿、新生儿患者。

5、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。

6、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

7、窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，参考片段和实时片段的对比查看。

8、支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。

9、支持≥3通道心电多导同步分析。

10、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿，SpO2的PR测量范围：20-300。

11、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

12、提供手动，自动，连续、序列和整点至少5种测量模式，提供24小时血压统计结果（提供说明书或检验报告证明）。

13、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30mmH～290mmH。

14、具有图形化技术报警指示功能，能快速识别报警来源。

15、支持≥1000组NIBP测量结果，可选配升级为高容量存储卡，支持3000组NIBP测量。

16、支持历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

17、支持进入夜间模式，演示模式和待机模式，可选隐私模式。

18、可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。

19、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能

20、安全要求：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

21、主机防水等级≥IPX1。

（三）床单元消毒机

1、消毒因子：臭氧

2、消毒效果：设备工作60min对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的杀灭对数值>3。（提供检测报告）

3、设备具备嵌入式软件，拥有自主知识产权。

4、设备分四个步骤对床单位目标物体进行消毒，支持一键操作。

5、设备支持单个步骤的自定义调整，时间可调值≥150Min。（提供证明材料）

6、设备支持两张床位的消毒。

7、内置空气压缩机。

8、设备工作5Min，输气管中臭氧含量≥3000mg/m3。（提供第三方检测报告）

9、设备工作5Min，在消毒袋内的臭氧含量≥1000mg/m3。（提供第三方检测报告）

10、设备安全性：若受潮，设备外壳漏电流≤8*10-3。（提供第三方检测报告）

11、设备消毒60min，对铜绿假单胞菌的杀灭对数值≥3.1（提供第三方检测报告）

12、设备消毒60min，对自然细菌的杀灭对数值≥1.1（提供第三方检测报告）

13、臭氧发生器寿命≥10000h（提供第三方检测报告）

14、臭氧发生器臭氧产量≥4500mg/h（提供证明材料）

15、设备工作时臭氧泄漏量≤0.02mg/m3。（提供检测报告）

（四）输液车

1、规格要求：规格：682×460×870mm±5mm

2、技术参数

2.1台面采用ABS树脂一次性注塑成型，台面厚度≥40mm，配置有不锈钢护栏，圆弧设计，操作台面为≥0.8mm厚304不锈钢油磨抗指纹板。

2.2推车左侧配置侧拉板，操作面305mm×280mm±5mm，侧拉板采用ABS树脂一次性注塑成型,中间凹陷深度≥5mm，壁厚≥3mm，负载≥5Kg。

2.3 抽屉面板采用ABS树脂注塑成型，共配一个空间为484mm×300mm×85mm的抽屉，配有醒目标签牌让医护人员更加快捷存取物品 。

2.4 抽斗内配可调活动式隔条，隔条既能进行平均分隔，也能进行异形分隔，能满足多种药品有序存放，配有标签牌可快捷存取物品。

2.5抽屉滑轨采用14吋自闭阻尼三节滑轨，具有启始阻尼功能，防止抽屉自动滑出，滑轨行程≥350mm可满足药盘、药品取出。滑轨负载≥30Kg 启闭次数≥50000次无功能性损伤。

2.6车体立柱采用6063-T5（镁硅铝合金）一次性挤压成型，壁厚≥1.5mm抗腐蚀性、抗氧化性强，。

2.7输液挂架采用φ19×1.2mm/304不锈钢焊管弯管焊接成型（配有≥10个挂位），采用M8旋转手柄锁紧方式固定，高度可调节。

2.8中板及底板采用ABS树脂一次性注塑成型，底板厚度≥40mm，圆弧设计，方便消毒杀菌、清洁 。

2.9 脚轮采用φ100mm防缠绕静音双面脚轮，其中2 只双向带刹，单只动载载重≥100Kg。具有全自由、全锁定两档功能；内置无间隙滚珠轴承，能保证脚轮平衡性和稳定性；主架材料采用尼龙（PA6）承载能力强，轮面材料采用TPE,具有减震和耐磨作用；脚轮有防尘、防异物卷入装置。

3、配置要求

3.1 锐器盒架一套

3.2 杂物筐一个

3.3 垃圾桶二只

(五)晨间护理车

1、规格要求：960×550×840mm±5mm

2、技术参数

2.1 台面额定载荷为≥20kg，污物袋额定载荷≥120L。

2.2 台面采用≥1mm的304不锈钢油磨抗指纹板。

2.3 上台面右后方、中下台面三方均设置护栏，采用304不锈钢圆管模具弯制，护栏直径≥9.5mm,隔板可使用面积约为410×520mm±5mm。

2.4 污物袋采用牛津布制成，大小尺寸与框体相匹配，污物袋具有粘带便于盖袋盖，柔软、防水。

2.5 脚轮采用直径≥100mm，单只动态载重≥75Kg，脚轮具有全自由、全锁定两档功能；内置无间隙滚珠轴承，保证脚轮平衡性和稳定性；主架材料采用尼龙（PA6）承载能力强，轮面材料采用TPE,具有减震和耐磨作用；脚轮有防尘、防异物卷入装置。

- 电动吸痰器

1、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)

2、负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)

3、瞬时抽气速率：≥40L/min

4、贮液瓶：2500ml×2只(玻璃)

5、电源：AC220V 50Hz

6、输入功率：250VA

7、外包装尺寸：46.5cm×42.5cm×92cm ±2cm

- 空气消毒机

1、功能要求

1.1微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏。

1.2紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测真人语音故障提示。

1.3紫外线强度自动检测，镜面不锈钢板增加照射强度，主管失效备管自动支援及加强功能。

1.4整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能。

1.5程控、遥控、手控多控消毒运行。

1.6风速高、中、低可选，双通道立体式出风。

1.7带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌。

1.8外设防滑扶手，推拉移动自如。

2、主要技术参数要求

2.1适用体积：≥80m3。

2.2外形：移动式。

2.3外观尺寸：55cm×43cm×93cm（±2cm）。

2.4循环消毒风量：≥800m3/h。

2.5紫外线辐照强度：≥7.36×103μW/cm2（提供垂直距离灯管15cm处的第三方检测报告复印件）。

2.6紫外线管寿命：≥5000h。

2.7消毒时空气中臭氧量：≤0.02mg/m3（提供第三方检测报告复印件）。

2.8紫外线灯管数量：6支（交付现场验收）。

2.9自然菌消亡率：≥97%（提供第三方检测报告复印件）。

2.10消毒后空气中细菌总数：≤37cfu/m3（提供第三方检测报告复印件）。

- 陪伴椅

1、规格要求：820×620×400±10mm；展开尺寸1850×620×400±10mm

2、技术参数

2.1 外框架使用≥φ38×1.2mm焊管，采用一次性弯圆成型，床面框架均采用≥φ25×1.2mm焊管，整床金属部件100% 采用高精度焊接工艺，确保陪伴床安全可靠。

2.2 陪伴床整体金属采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，具有抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色，防刮伤能力，管壁内外均有双重涂层防锈。

2.3 头段床面带半圆孔并具备防夹手功能，方便使用人员安全的收起及放下陪伴床。

2.4 外框架后方采用φ75mm承重脚轮，需要移动时将前立柱轻微抬起即可方便移动，活动座椅下带4只φ50mm塑胶脚轮，可在切换形态时有效降噪

2.5 床面及护手套采用人造皮革并且颜色可选，内部采用高密度泡沫，床头配置有高密度枕头。

2.6 整床下方设有≥10条的加强筋增加整体的强度，负载≥120kg的情况下整床无任何变形。

第三章  报价、商务要求

一、报价要求

1.所报价格应包括货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金及质保期内质保服务等不可预见措施所有费用。

2.投标供应商的技术应答应包括下列内容

2.1所报产品的品牌、型号、配置；

2.2所报产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

2.3技术方案、项目实施方案；

2.4所报产品技术参数表；

2.5产品彩页资料；

2.6产品工作环境条件；

2.7产品验收标准和验收方法；

2.8产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

2.9投标供应商认为需要提供的文件和资料。

3.报价文件要求

3.1报价文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章；

3.2报价文件份数：正本1份；副本2份；

3.3报价文件封面的标注：

报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、包号、报价人名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样；

3.4报价文件外层密封袋的标注：项目名称、招标编号、包号、报价人名称、

年月日；

3.5报价人必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

二、商务要求

1.交货期限

1.1签定合同后按合同和招标文件、投标文件约定的要求和标准进行交货。交货期为合同签订后7天内交货到采购人指定地点完成安装调试交付使用。“交货期”指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户使用的日期。本项目交货期可在成交合同内按需方要求约定，成交供应商须无条件同意采购人的合理要求。

1.2交货地点：广元市第一人民医院指定地点。

2.付款方式

由广元市第一人民医院统一支付。设备经安装验收合格后，采购人凭供应商发票首付货款的60%，设备运行六个月后无故障付款30%，设备运行满一年后且无质量问题付清10%余款。

3. 提供的技术资料

3.1提供主机及配套设备的安装图纸及说明；(若适用)

3.2提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；（成交后交货时提供）

3.3备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；(若适用)

3.4提供详细的设备配置清单；

3.5其它相关技术资料。

以上技术资料均应有中文版本，若有图纸必须有清楚的尺寸标准。

4.安装调试及验收

4.1卖方负责设备安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由卖方负责提供。卖方应向采购人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，并列出清单与价格，该价格包括在投标总价格中。

4.2合同签订后3天内，卖方应提供安装、调试、维修和操作所需技术文件的复印件，并派工程师与采购人共同商讨机房的设计，并提供设备安装的规划设计说明，包括建筑防护标准、运行使用的环境要求、施工图纸、设备安装地基图等。

4.3货物到达现场后，卖方接到采购人通知后3日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

4.4卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

4.5必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准，凡招标文件中未提及的设备配件、附件、安装材料、调试验收所需的附属配件及卖方应向采购人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，并列出清单与价格，该价格包括在投标总价格中。

4.6验收标准以合同、招投标文件的约定及要求、相关法律法规的规定和国家（行业）标准为准。

5．售后服务（投标人需作出符合要求或优于要求的承诺）

5.1提供有关资料及售后服务承诺；

5.2质保期：

5.2.1投标产品质保期≥1年，自采购人验收合格签字起12个月内连续使用良好；

5.2.2质保期内中标人应负责产品的维修及抢修。2小时内作出维修方案决定，如4小时内无法电话解决问题，卖方维修工程师必须在接到故障报告后48小时内到达采购人现场修理和更换零件，费用（包括材料及零配件）由卖方承担；

5.2.3中标人保证年使用率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期；

5.3备件送达期限：在产品的使用寿命期内，中标人应保证国内不超过7天，国外不超过21天；

5.4终身零配件供应：中标人应保证产品停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件；

5.5中标人在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录，并提供售后服务机构、人员、配件库证明材料，企业执照，和服务人员资质证书；

5.6质保期后，中标人应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。质保期结束后的维修维护，除材料费由采购人按照成本价支付外，其余所有费用由中标供应商自行承担，即保证终身上门维修维护。售后服务部门在接到电话后2小时内响应，24小时内派专业技术人员到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复。如不能修复应采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证使用方的正常工作，中标单位有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内供方必须在不得以任何理由影响正常使用；

5.7售后服务机构必须派有资质的售后技术维护人员每年不少于两次对成交产品进行免费预防性维护保养。

6.其他要求

提供产品技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（如彩页、产品说明书、检测机构出具的检测报告、产品注册证及附件等为准（无资料说明的参数可不予认定，同时在投标产品技术参数响应表中注明支持资料的出处）。

三、验收

成交供应商与采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)。

四、其他部分。投标供应商按照谈判文件要求做出的其他应答和承诺及提供的相关证明材料。

第四章 谈判程序、谈判内容和成交标准

一、谈判程序

1.资格审查

1.1投标供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的投标供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的投标供应商名单。

1.2通过资格审查的投标供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

2.符合性审查

2.1供应商资格审查结果≥3家时，评审小组按照采购文件的规定对通过资格审查的供应商进行符合性审查，对所响应的项目技术、服务和其他要求进行评审。

2.2供应商符合性审查结束后，评审小组出具资符合性审查报告，对没有通过符合性审查的供应商，评审小组应当在符合审查报告中写明原因。

2.3通过符合性审查的报价供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

3.采购人对通过和未通过资格审查及符合审查的供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布。

二、谈 判

1.投标供应商资格审查、符合性审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查、符合性审查的投标供应商分别进行谈判。本次采购项目设1轮或多轮谈判，谈判过程中，谈判小组可以根据具体谈判情况调整谈判轮次。

2.谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3.谈判达到投标供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4.投标供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1.本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2.由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3.谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（以提出最低第二次报价的投标供应商作为成交供应商），报价相同的，采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的投标供应商为第一成交候选供应商；当排名第一的投标供应商不能履约时：本次谈判无效，采购人可重新组织谈判；采购人也可以选择由排名第二的候选投标供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的投标供应商均不能履约时，本次谈判无效，重新组织谈判。

第五章  报价人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1.营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

2.法定代表人授权书原件（格式见第五章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

3.相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件及产品注册证（含登记表或制造认可表）复印件。

4.提供投标供应商针对本项目的售后服务承诺原件。

5.在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函（原件，格式自拟）。

6.出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函，若提供资料不实，则取消其配送资格。

7.非投标产品制造厂家投标进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权书原件，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书原件（须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。（适用于进口产品非产品制造商投标）

8.消毒产品提供《消毒产品卫生安全评价报告》

9.供应商认为需要提供的其他相关材料。（格式自拟）

以上要求报价人提供的资格证明文件复印件的必须加盖报价人印章（鲜章）。

第六章  供应商响应文件相关文书格式

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                     （投标供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市******”项目谈判文件（项目编号GY-072SBK-2024-XX）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

日    期：年  月  日

二、报 价 函

广元市第一人民医院：

我方全面研究了“广元市******”项目谈判文件（项目编号GY-072SBK-2024-XX），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：年  月  日

三、报价一览表

项目编号：GY-072SBK-2024-XX

| 序号 | 项目清单 设备名称 | 产品注册名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 （万元） | 金额 （万元） | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图机 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 2 | 监护仪 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 3 | 床单元消毒机 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 4 | 输液车 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 5 | 晨间护理车 |  |  |  | 1个 |  |  |  |
| 6 | 电动吸痰器 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 7 | 空气消毒机 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 8 | 陪伴椅 |  |  |  | 10张 |  |  |  |
| 报价合计（万元）： 大写： |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和谈判文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖报价人印章。

3.“报价一览表”报价合计应与“分项报价明细表”分项报价合计一致。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

报价日期：

- 分项报价明细表

项目编号：GY-072SBK-2024-XX

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计（万元）： 大写： |

注：

1.投标供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出所报总价的各个组成部分的报价，否则作无效谈判处理。

2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价函”报价相等。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期：  年  月  日

五、产品技术参数响应表

项目编号：GY-072SBK-2024-XX

| 序号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 报价产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2．按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

六、商务应答表

项目编号：GY-072SBK-2024-XX

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应应答 |
| --- | --- | --- |

注：

供应商根据谈判文件中的商务要求和其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

七、投标供应商基本情况表

| 投标供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日